Приложение № 2

к тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система анализа крови |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Считыватель тест-карт | Периферийное устройство обнаружения необработанных сигналов. Наличие слота для тест-карт, блока электромеханического привода для захвата тест-карты после ее установки в слот. Наличие нажимного штифт в устройстве, размыкающего клапана в тест-карте и приводящего в движение плунжеры, для выталкивания калибровочной жидкости, омывающую сенсорный модуль. Наличие оцифровки и преобразования необработанных сигналов от сенсоров в сигналы, передаваемые беспроводным способом через Bluetooth. Наличие установочного гнезда на задней стороне устройства с гнездом для устройства обработки и хранение информации. Обеспечение заряда аккумулятора устройства обработки и хранения информации. Габариты не более 215х85х51мм. Масса не более 354г. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Устройство обработки и хранение информации | Вычислительное устройство специализированный мобильный компьютер с сенсорной панелью, дистанционно подключенного к считывателю карт при помощи Bluetooth соединения. Наличие программное приложение устанавливаемым производителем, производящее расчеты анализов крови. В сборе с держателем с контактным разъемом для установки в гнездо на устройстве считывателя тест карт. Наличие встроенного считывателя штрих кодов. Время до получения результата не более 1 минуты. Габариты не более147х77х27мм. Масса не более 359г. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Портативный принтер | Метод печати прямой термальный. Разрешение не менее 203 точки на дюйм. Ширина бумаги не более 80 мм. Способ подключения Bluetooth. Масса не более 0.3 кг. Габариты не более 135х105х61,5 мм. | 1 шт. |
|  |  | Раcходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Одноразовая тест-карта для определения газов крови, электролитов и метаболитов крови | Включает в себя 11 аналитов на одноразовой самокалибрующейся тест-карте. Наличие встроенного чипа биосенсоров. Измеряемые параметры pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct, Glu, Lac, Crea, Cl-. Количество в упаковке не менее 25 шт. Наличие штрих кода на поверхности тест карты. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к электропитанию 100-240 В АС; 50-60 Гц. Число фаз – одна фаза Температура от 0 до +50 град. Влажность: относительная до 95% без конденсации Барометрическое давление от 53 до 110 кПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 45 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий | Лор установка с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ, не менее | Требуемое количество (с указанием единицы измерения), не менее |
|  |  | 1 | Основной блок | Насос компрессора | Не менее 1.5кг/cм2 |
|  |  |  |  | Вакуумный насос | Не менее 680ммHg(MAX) |
|  |  |  |  | Основная ёмкость отсоса | Не менее 3000мл |
|  |  |  |  | Дополнительная ёмкость отсоса | Не менее 1000мл |
|  |  |  |  | Система очистки | Воздушный фильтр и Регулятор |
|  |  |  |  | Расход энергии | Не менее 450Wи не более 850W |
|  |  |  |  | Питание сети | 100V/220V ; 50Hz/ 60Hz |
|  |  |  |  | Прямой распылитель | Не менее 3 |
|  |  |  |  | Отсасывающее устройство | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Контейнер для перевязочного материала | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Емкость для отходов | 3 |
|  |  |  |  | Емкость для лекарственных форм | Не менее 4 |
|  |  |  |  | Емкость для инструментария | Не менее 6 |
|  |  |  |  | Устройство нагрева зеркал | Не менее 1 |
|  |  |  |  | Ушной Ирригатор | Не менее 0.5л |
|  |  |  |  | Подогрев Колбы Ушного Ирригатора | в наличии |
|  |  |  |  | Осветитель налобный | Беспроводной (аккумуляторный) |
|  |  |  |  | Блок питания | 220v-24v |
|  |  | 2 | Стул пациента | Полностью автоматизированная гидравлическая система | + |
|  |  |  |  | вверх / вниз | Не менее 520мм (мин) и не более 830 мм (макс) |
|  |  |  |  | Угол вращения | Не менее 360° |
|  |  |  |  | Автоматический наклон | Не менее 95° |
|  |  |  |  | Вес нетто | Не более 90 Кг |
|  |  |  |  | Приспосабливаемый подголовник | + |
|  |  |  |  | Контролирование с помощью педалей | + |
|  |  | 3 | Стул Врача | Тип | Подвижный |
|  |  |  |  | Материал | Дермонтин |
|  |  |  |  | Вес | Не более 5 кг |
|  |  | 4 | Приборный столик | выдвижной ящик под инструменты | Не менее 1 |
|  |  |  |  | выдвижных ящика для расходных материалов | Не менее 3 |
|  |  |  |  | Видеосистема |  |
|  |  |  |  | Двухламповая эндоскопическая система с двумя выходами | + |
|  |  |  |  | Автоматический баланс белого цвета | + |
|  |  |  |  | Предустановки цветовой гаммы для диагностики Уха, Горла и Носа | + |
|  |  |  |  | Цифровая камера | + |
|  |  |  |  | Система фиксации изображения с функцией автосохранения на компьютер или USB память | + |
|  |  |  |  | LAN подключение к компьютеру | Не менее 2 usb входа |
|  |  |  |  | 15 вольт/150 Ватт галогеновые лампы | Не менее 2 шт |
|  |  |  |  | LCD Монитор | Не менее 17”/19” |
|  |  |  |  | световод стекловолоконный | 11.5 F, 2M |
|  |  |  |  | Отоскоп | Не менее (0°/2.7°/60mm) |
|  |  |  |  | Синускоп | Не менее (70°/4.0°/175mm) |
|  |  |  |  | Ларингоскоп | Не менее (70°/5.0°/175mm) |
|  |  | 5 | Промыватель | Компрессор (давление) | Не менее 2.5кг/cм2 |
|  |  |  |  | Размер частиц распылителя | Не более 15.5 мкм |
|  |  |  |  | Время процедуры | Не более 1-30 мин |
|  |  |  |  | Температура нагрева | Не менее 30 и не более 50°C |
|  |  |  |  | Скорость потока (распылитель) | Не менее 8мл / 1мин |
|  |  |  |  | Скорость потока (промыватель) | Не менее 300мл / 1мин |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации, не менее | Напряжение питания |  |  | Не менее, В, 1 х 220В/230В ± 10%, Частота, не менее Гц, 50 |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 60 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Низкотемпературный плазменный стерилизатор |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Низкотемпературный плазменный стерилизатор | Низкотемпературный плазменный стерилизатор использует пары перекиси водорода 50 % для деактивации микроорганизмов без выделения токсичных отходов. Аппарат используется для стерилизации хирургических и медицинских инструментов с использованием плазмы и стерилянта при низкой температуре. Медицинские инструменты, чувствительные к нагреву и влажности более всего подходят для такой стерилизации, поскольку рабочая температура не высокая (менее 55° С). При работе стерилизатора параметры должны отображаться на сенсорной панели. По окончании процесса стерилизации должна производиться сохранение его параметров на встроенную микро флешку, позволяющая проверить результаты процесса стерилизации. Основной выключатель должен быть расположен в нижней части с левой стороны корпуса аппарата. (Выключатель всегда должен быть во включенном состоянии для поддерживания оптимальной рабочей температуры для немедленного использования аппарата). Место установки стерилянта должно быть расположено на передней панели аппарата и иметь дверцу запирания. Бутылка и устройство для подачи и хранения стерилизаторов в стерилизационной камере в процессе стерилизации. Стандартный цикл стерилизации должен включать в себя не менее 10 стадии: 1 стадия: Вакуум; 2 стадия: Впрыскивание; 3 стадия: Диффузия; 4 стадия: Вакуум; 5 стадия: Плазма; 6 стадия: Впрыскивание; 7 стадия: Диффузия; 8 стадия: Вакуум; 9 стадия: Плазма; 10 стадия: Стадия Вентиляция. Особенности: - Короткое время цикла (не менее 21~ не более 58 мин/цикл) - 3 Режима - Неполый / Полый / Контейнерный - Не менее 20 циклов с одним флаконом стерилянта для всех режимов - Не менее 7" дюймов полносенсорный ЖК-монитор. - Функция самотестирования- Наличие - Звуковая сигнализация и информационная система- Наличие - Электронное управление записями (SD-карта / передача данных на ПК опционально) - Наличие - Микропроцессорное управление и программное обеспечение C++ (русифицированный интерфейс)- Наличие - Автоматический цикл стерилизации - Наличие - Температура секции – не менее 53 ℃ ~ не более 55 ℃ - Автоматическая система блокировки/разблокировки дверцы – Наличие. - Безшумный вакуумный насос – Наличие - Встроенный принтер – Наличие. - Время нагревания камеры после включения основного выключателя – не более 2 часов. - Система опознавания RF-ID кода для определения флакона (перекиси водорода) – наличие. Технические характеристики: - Главный блок - Размеры (Ш x В x Г): не более 650 мм X не более 685 мм X не более 935 мм - (С размером тележки (Ш х В х Г): 670 мм Х 1485 мм Х 935 мм) - Объем: не менее 63 л - Вес: не более 130 кг - Секция - Форма: Прямоугольная форма - Наличие - Материал: SUS 304 - Размеры (Ш x В x Г): не более 300 мм Х не более 300 мм Х не более 700 мм 3) Время цикла: Режим «Не Полый»: не более 30 мин; Режим «Полый»: не более 47 Мин; Режим «Контейнер»: не более 58 Мин 4) Стерилизатор - Стерилянт: не менее H2O2 (перекись водорода) - Концентрация: не более 50% (дописать почему) - Контейнер: Тип – должен быть флакон (130 мл) - 1 флакон: не более 20 циклов для всех режимов - Срок хранения: - Не более 18 месяцев от даты производства (при условия хранения 2-8 °C) - Не менее 45 дней (с момента активации) - Мобильная тележка - наличие - Возможность визуальной проверки уровня масла в насосе – наличие 5) Порты ввода/вывода - Не более "7"-дюймовый сенсорный ЖК-монитор (разрешение не менее 800 x 480) - Звуковая сигнализация и информационная система - Наличие - Хранение на SD-карте (память 8 гб) истории циклов (не менее 5 000)- Наличие Стартовый набор: Средство для стерилизации – не менее 1 флакон. Химический индикатор -полоски (250 штук/упаковка) – не менее 1 упаковка. Химический индикатор -лента (55 метров) –не менее 1 упаковка. |  | 1 шт |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Набор инструментов | Гибкая трубка с полостью представляющую собой канал для системы контроля стерилизации. |  | 1 набор. |  |
|  |  | 3 | Корзина в комплекте | Корзина из нержавеющей стали предназначена для загрузки упакованных предметов, подлежащих стерилизации. Размер (Ш x Г x В): не более 240 мм x не более 550 мм x не более 125 мм. |  | 1 шт. |  |
|  |  | 4 | Термопринтер | Термопринтер имеет компактные размеры корпуса и предназначен для печати на не менее 57мм термоленте. |  | 1 шт. |  |
|  |  | 5 | Полупроводниковое реле | Полупроводниковое реле - электроное устройство, служит для включения/выключения мощных нагрузок в силовых цепях. |  | 1 шт. |  |
|  |  | 6 | Датчик Баратрон | Датчики позволяют измерять абсолютное и дифференциальное давление. |  | 1 шт. |  |
|  |  | 7 | Вакуумный насос | Вакуумный насос служат для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления. |  | 1 шт. |  |
|  |  | 8 | Инкубатор 24ч | Биологический инкубатор производства Специально разработан для инкубации биологического индикатора после стерилизации для поддержания постоянной температуры, что способствует росту и культивированию микроорганизмов и биологическом индикаторе. Инкубационная температура : Температура: 56-58 градус Инкубационное время: 24 часа Подключение: 110-220 В, 50-60 Гц. |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Ротационный вакуум-насос | Создание высокого вакуума (показатель содержания вакуума - в среднем 55 %) и эффективное испарение при низком давлении. |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Сервисный комплект | Сервисный комплект предназначен для проведения технического обслуживания аппарата. Включает в себя: 1-масла, 1-масляной фильтр, 1-фильтр удаления запаха. |  | 1 набор. |  |
|  |  | 10 | Комплект биологических индикаторов - 24 часа | Автономный биологический индикатор, предназначен для безопасного и эффективного мониторинга процессов стерилизации. Индикатор представляет собой пластиковую пробирку с размещенной внутри стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными спорами бактерий. - в упаковке не менее 30 шт пробирок. - популяция спор: не менее 1 - 3 x 106 КОЕ - основной цвет: фиолетовый. |  | 1 упаковка. |  |
|  |  | 11 | Бумага для принтера (5 рулонов/упаковка) | Термобумага используется для печати текстов с указанием всего процесса стерилизации на нем и служит механическим типом валидации. - в упаковке не менее 5 рулонов - ширина не менее 57мм - длина не менее 20м. |  | 1 упаковка. |  |
|  |  | 12 | Пакет для стерилизации в рулонах | Предназначены для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина: не менее 300 мм, длина: не менее 70м |  | 1 рул |  |
|  |  | 13 | Пакет для стерилизации в рулонах | Предназначены для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина: не менее 400 мм, длина: не менее 70м |  | 1 рул |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  | - |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - Температура: 10 –40 ℃ (50- 104 ℉) - Относительная влажность: 30- 75 % (без конденсации) Монтажное пространство - площадь помещения: не менее 1 200 мм x 1 100 мм - расстояние от стены: Задняя не менее 200 мм Левая сторона не менее 200 мм Правая сторона не менее 200 мм |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Установка стоматологическая |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стоматологическое кресло с подголовником и подлокотником | Стоматологическое кресло с подголовником и подлокотником Бесшумный электромеханический привод С программой на 4 положения Система опасности и блокирования движении кресла при работающем инструменте Управление кресла с трех позиций (инструментальный столик, панель ассистента, ножная педаль) Позиция Tределенбурга Опора спинки - форма для лежащего пациента Опора головы с двойным механическим управлением и с возможностью управления высоты Максимальное положение сидения по отношению к вертикальному положению 18 ± 3° Наклон опоры спины 75 ± 3° Основное положение сидения по отношению к горизонтальному положению 12 ± 3° Установка опоры головы не менее 160 мм Грузоподъемность не более 145 кг Бесшовная обшивка из термостойкого материала | 1 шт. |
|  |  | 2 | Столик врача на поворотной консоли | Управление креслом и наконечниками через сенсорную панель врача TOUCH SCREEN | 1шт. |
|  |  | 3 | Пантографическая консоль столика врача | Основной горизонтальный металлический держатель столика врача |  |
|  |  | 4 | Пантографическая консоль светильника | Основной вертикальный металлический держатель светильника |  |
|  |  | 5 | Гидроблок с системой подачи воды | В составе гидроблока имеется фильтр воды, фильтр воздуха, автономная вода, фильтр грязи в отсасывающей системе, пылевсасыватель стеклянная кислотоустойчивая плевательница с круговым ополаскиванием по цвету обивки кожи кресла, которая двигается вместе с креслом |  |
|  |  | 6 | Автономная система подачи чистой воды | Система для подачи дистиллированной или очищенной воды на наконечники посредством специальной съемной бутылки, которая крепиться в основном блоке стом. установки |  |
|  |  | 7 | Блок плевательницы | Съемная стеклянная плевательница для пациентов, система наполнения воды в стакан для полоскания рта пациента. |  |
|  |  | 8 | Плевательница поворотная | Стеклянная плевательница пациентов, для полоскания ротовой полости |  |
|  |  | 9 | Пистолет «вода/воздух» со шлангом | Предназначен для подачи воздуха и водо-воздушной смеси. Корпус и ручка изготовлены из алюминиевого сплава. |  |
|  |  | 10 | Ножная педаль | Включение и выключение оборотов микромотора, турбинного наконечника и скалера | 1 шт. |
|  |  | 11 | Бестеневой галогенный светильник | светильник диодного освещения, стоматологический, бестеневой, 5 тактовый, на пантографе мощность светового потока с функцией 5-ти ступенчатой регулировки яркости от 15000 люкс до 30000 люкс |  |
|  |  | 12 | Негатоскоп | Встроенный экран для просмотра рентгеновских снимков |  |
|  |  | 13 | Модуль ассистента с держателем | Расположен на стеклянном столике под плевательницей со следующими функциями: движение кресла, смыв плевательницы, наполнение стакана. |  |
|  |  | 14 | Лампа полимеризационная | для светового отверждения пломбировочных материалов |  |
|  |  | 15 | Безмаслянный компрессор | Компрессор без масляный в шумопоглощающем шкафу. объём ресивера не менее 10 л. выход воздуха при 5 бар не менее 105 л/мин давление не менее 5 - 7 бар потребляемая мощность не более 0,75 кВт напряжение/частота не более 230-50(60) В/Гц уровень шума не более 45 Дб вес не более 50 кг шумоподавляющий электрический кожух Размеры не более 420 х 525 х 620 Собственная вентиляция компрессора |  |
|  |  | 16 | Стул стоматологический для врача/ассистента ESTER | Стул врача на колёсах - возможность регулировки высоты и УГЛА сидения под любой рост врача - возможность регулировки высоты и угла спины - обивка из бесшовного материала - хромированная металлическая станина в виде звездочки. металлическая подставка под ноги врача . спинка сиденья круглая для удобства врача |  |
|  |  | 17 | Скейлер ультразвуковой | Инструмент для снятия зубного камня и налета. Наконечник с ультразвуковым импульсом. В комплекте с 5 насадками из нержавеющей стали (32, 37, 39 размерами) с 3 положениями. |  |
|  |  | 18 | Турбинный наконечник | Автоклавируемый до 135 C, боковой спрей, кнопочное крепление, керамическая роторная группа, нержавеющая сталь - частота вращения 400 000-450 000 об/мин, без света |  |
|  |  | 19. | Угловой наконечник | Автоклавируемый до 135 C, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление и открепление головки наконечника - частота вращения не более 40000 об/мин, без света |  |
|  |  | 20 | Прямой наконечник | Автоклавируемый до 135 C, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление - частота вращения не более 40000 об/мин, без света. |  |
|  |  | 21 | Микромотор | Электрический с плавной регулировкой частоты вращения 60-40000 об/мин, крутящий момент 35 mNm, нержавеющая сталь. микродвигатель автоклавируемый до 135 С двухканальное внутреннее охлаждение, из нержавеющей стали, c автоматической вентиляцией. |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; Температура окружающей среды при эксплуатации: от +10 до +35 ºС. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 80 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный период составляет 37 месяцев на стоматологическое оборудование с момента ввода оборудования в эксплуатацию. На комплектующие части стоматологического оборудование: - микромотор, прямой наконечник, угловой наконечник, турбинный наконечник, скалер, полимеризационная лампа гарантия предоставляется на 6 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок распространяется на все составные части товара (комплектующие изделия) и не распространяется на расходные материалы (лампочки, расходная бумага, предохранители и т.п.). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания). |  |  |  |

Председатель тендерной комиссии                                                                                                          Базарбеков Е.Н.