Приложение № 2

к тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Высокочастотный высоковольтный генератор | Потребляемая мощность: не менее 380 В с 3 фазными проводами Максимальная выходная мощность: не менее 50 кВт Диапазон выходного напряжения: не менее 40 кВ - 150кВ Максимальное напряжение: не более 150 кВт Частота инвертора: не менее 60 кГц Максимальный ток: не менее 650мА Диапазон выходного тока: в пределах не менее 100 мА –650 мА Диапазон: в пределах не менее 0,4 мАс – 650 мАс Частота питания: 50hZ / 60hZ | 1 |
|  |  | 2 | Плоскопанельный детектор | Технология детектора: a-Si Плоский панельный детектор Размер изображения: не менее 17×17дюймов (430мм×430мм) Статическая матрица пикселей: не менее 3072*3072 Выходная шкала серого цвета: не менее 16 бит Время получения: не менее 7 с Пространственное разрешение мин.: не более 3,5 пары линий/мм Совместимость с DICOM 3.0 (Dicom 3.0) |  |
|  |  | 3 | Рентгеновские трубки и корпус | Фокус трубки: не менее 0,6 мм / не более 1,2 мм Максимальное выходное напряжение: не более 150 кВ Теплоемкость: не менее 300kHu (XG-2) Скорость вращения анода: не менее 2800 об/мин (50 Гц) Выходная мощность: не менее 20кВт / 50кВт (XG-2) |  |
|  |  | 4 | Напольный монтаж | Высота станины: не более 640 мм Размер станины: длина не более 2100мм, ширина не менее 750мм Расстояние продольного перемещения поверхности кровати: не менее ±500 мм Расстояние продольного перемещения поверхности кровати: не более ±125 мм Диапазон вращения колонны: не менее ±180° Диапазон вертикального перемещения колонны вдоль кровать: не более ±900 мм Диапазон перемещения рентгеновской трубки вверх и вниз вдоль колонны колонна: нижнее не менее 450, и верхнее не менее 1850 мм Ручное управление движением кровати; электрическое управление другими системами |  |
|  |  | 5 | Рабочая станция | Оперативная память: не менее 4GB Коммуникационная сетевая карта: не менее 1000M Жесткий диск: не более 500G Дисплей: не более 1920 x 1200 |  |
|  |  | 6 | Коллиматор | CPU Dual-Core: не менее 3.2G Оперативная память: не менее 4GB Коммуникационная сетевая карта: не менее 1000M Жесткий диск: не более 500G Дисплей: не более 1920 x 1200 Запись/прожигание CD/DVD（CD/DVD) |  |
|  |  | 7 | Программное обеспечение | Индикатор части изображения, эквализация тканей, коррекция фильтров, градации серого цвета Преобразование, регулировка окна/уровня, гамма-коррекция, эквализация ROI Черно-белая реверсия, сегментация изображения, маркировка, улучшение, сглаживание Усиление резкости, сжатие, увеличение, графический текстовый отчет, печать Печать на пленке, поддерживает стандартный лазерный принтер пленки DICOM 3.0 Формат DICOM 3.0, совместим для передачи в PACS |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к среде и помещению Помещение для магнита: Температура: 23C ±3C; Относительная влажность:40%-80%; Свободное пространство: 4.5 × 6 × 3.2 м Серверная: Температура: 21C±3C; Относительная влажность: 40%-80%; Свободное пространство:3 × 3 ×3.2 м. Операторская: Температура: 21C±5C; Относительная влажность: 40%-80%; Свободное пространство: 3× 2.5 × 3.2 м. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования. Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ортопедическая приставка к операционному столу (дополнительные комплектующие) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Опора для колена | - опорный валик, используемый при проведении операций на ноге и колене - пригоден к использованию с ортопедическим приспособлением для вытяжения - диаметр накладки: не более 92 мм, длина: не более 330 мм - регулировка высоты 0-500 мм. |  |  | 1 шт |
|  |  | 3 |  | Противорастягивающий кронштейн для положения лежа на боку | Конструкция должна быть из хромникелевой стали, электропроводная обивка из цельного вспененного материала с обшивкой. |  |  | 1 шт |
|  |  | 4 |  | Ортопедический удлинитель для верхних конечностей | 1. Подвесная ортопедическая тяговая рама должна позволять аппарату C-arm делать рентгенограммы во время операции. Она в основном состоит из тягового стержня для бедра, опорной стойки для промежности, посадочной пластины для ягодиц, вспомогательного опорного стержня, передаточной тележки. 2. Уникальная конструкция передаточной тележки позволяет разместить все аксессуары ортопедической тяговой рамы. Аксессуары, не используемые во время операции, можно разместить на передаточной тележке, что облегчает ежедневное обслуживание и эффективное использование. 3. Тележка оснащена универсальными колесами с тормозами. Когда педаль тормоза отпущена, на нее удобно нажимать. Когда педаль тормоза нажата, ее положение можно зафиксировать. 4. Основные компоненты ортопедической тяговой рамы должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет повысить прочность при использовании и способствует очистке и дезинфекции. 5. Ход тяги: не менее 150 мм. 6. Регулировка высоты тягового устройства: не более 400 мм. 7. Максимальное горизонтальное перемещение тягового устройства: не более 800 мм. 8. Максимальная грузоподъемность: не менее 190 кг. 9. Максимальный угол отведения: не более 180°. 10. Диапазон тяги: от 400 мм до 1200 мм. 11. Тяговое усилие: не менее 500 Н. |  |  | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Изделие предназначено для работы в закрытых помещениях. Требуемые климатические условия: температура от +10 до +40°C, допустимое изменение окружающей температуры в течение 8 ч не более 20°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление от 700 до 1060 гПа. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования. Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Универсальный Операционный стол |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок |  |  | Экономичный, многофункциональный операционный стол, выдерживающий нагрузку не менее 350 кг, Адаптируется к различным требованиям хирургии, особенно подходит для ЛОР, офтальмологии и мозга хирургического отделения. Особенности: Материал высшего качества Все открытые части изготовлены из нержавеющей стали SUS304 Легко чистить и дезинфицировать Все детали управления импортированы Хирургическая конфигурация Имеет функцию сбрасывания одной кнопкой и рефлекса Углы стола и длина секций могут быть отрегулированы в широком диапазоне с помощью 6 стандартных и различных дополнительных приспособлений Идеально подходит для рентгеновской визуализа Возможность сдвига создает идеальную рентгенограмму Зеленый окружающий свет во время эндоскопической хирургии, повышает чувствительность человеческих глаз к свету в темноте и уменьшает блики и оптические иллюзии Эргономичная регулировка Удобная конструкция для ключа ножной и головной пластины, позволяет управлять ножной и головной пластинами одной рукой Импортные газовые пружины гарантируют плавное движение Импортные зажимы с круглым отверстием позволяют легко фиксировать и разблокировать аксессуары, обеспечивая безопасность во время работы Регулируемая высота стола (495-1000 мм) и Т-образное основание обеспечивают комфортную рабочую среду Высокоэффективный встроенный аккумулятор Максимальное время работы не менее 15 дней Максимальная продолжительность нормальной работы не менее 85 часов Не требует подключения к сети переменного тока для повышения безопасности операции Безопасность: Система автоматической блокировки: основание стола автоматически блокируется после регулировки положения контроллером, предотвращая возможную неправильную работу Два режима управления: ручной и колонный пульт управления, что позволяет использовать резервный вариант в случае поломки одного из них, обеспечивая безопасность операции Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры. Столешница должна иметь специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы. Система быстрого соединения и фиксации секций без винтовых крепежей. Количество секций, 5 секций. Привод – электрогидравлический. Резервная панель управления, расположенная на основании операционного стола в его головной части. Возможность управления столом с помощью проводного пульта дистанционного управления. Регулировка с помощью ручного пульта или с дублирующей панели на основании операционного стола в его головной части. Регулировка стола по высоте; Регулировка положения Тределенбург/ Антитределенбург; Латеральные наклоны секций. Приведение столешницы в горизонтальное положение путем нажатия одной кнопки. Приведения столешницы в положение сгибание/разгибание путем нажатия одной кнопки. Пульт управления стола кроме стандартных функций имеет следующие специальные функции: 0-позиция, предустановленные программируемые позиции и т.д.. Рентгенопрозрачная поверхность на всех секциях. Устанавливаемые дополнительные принадлежности обеспечивает перемещение рабочей поверхности по углу поворота, углу вращения, углу наклона и регулировку по высоте для обеспечения оптимального позиционирования пациента. Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной. Система безопасности от соскальзывания и падения дополнительных принадлежностей с боковых рельсов - стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей. Продольный сдвиг столешницы – не менее 355 мм. Почечный мост механическое рост не иенее 130 мм. Габаритные размеры: Грузоподъемность, не менее 350 кг. Длина стола (включая головную и ножную секции), не более 2040 мм. Ширина стола, не менее 590 мм. Ширина стола без боковых рельсов, не более 520 мм. Диаметр встроенных колес, не более 75 мм. Вес стола, не менее 300 кг. Технические характеристики электрогидравлических регулировок: Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца), не более 495 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца), не менее 1000 мм. Положение Тренделенбург/анти-Тренделенбург, не менее +30/-30°. Боковые наклоны столешницы, не менее +25/-25°. Наклон спинной секции вверх/вниз, не менее +85/-45°. Положение сгибания, не менее 220°. Положение сгибания - угол наклона ножных секций, не более 20°. Положение сгибания - угол наклона спинной и головной секций, не более 20°. Положение разгибания, не менее 110°. Положение разгибание - угол подъема ножных секций, не более 25°. Положение сгибания - угол подъема спинной и головной секций, не более 45°. Номинальная мощность, не менее 200 Вт. Технические характеристики механических регулировок: Наклон головной секции вверх/вниз, не менее +60/-90°. Раздельная ножная секция вверх/ вниз/в стороны, не более +20/-90°. Раздельная ножная секция в стороны, не менее 180°. Размеры головной секции: Длина не более 248 мм Длина рельса не более 260 мм Безопасная рабочая нагрузка не более 25 кг управлениея газовыми пружинами Размеры спинной секции 1: Длина не более 390 мм Длина рельса не более 480 мм Безопасная рабочая нагрузка не более 80 кг Размеры спинной секции 2: Длина не более 535 мм Длина рельса более 480 мм Безопасная рабочая нагрузка не менее 195 кг Ножная секция: Длина не более 600 мм Длина рельса не более 500 мм Безопасная рабочая нагрузка не менее 25 кг(каждый) управление газовыми пружинами |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Подлокотник | Поверхностный кожанный материал является антистатическим, устойчивым к воздействию влаги и способным выдержать воздействие дезинфектантов. |  |  | 2 шт |
|  |  | 2 |  | Экран анестезии | Анестезиологический экран, Г образной формы |  |  | 1 шт |
|  |  | 3 |  | Ремешок для тела | Ремень для тела |  |  | 1 шт |
|  |  | 4 |  | Зажим с круглым отверстием | крепится к боковым перилам и служит для подсоединения принадлежностей к стол |  |  | 5 шт |
|  |  | 5 |  | Коленный костыль (опоры Гоппеля) | Опоры Гоппеля для колен (пара) - применяются в столах операционных и предназначены для расположения ног пациента во время операции. Узлы крепления и каркас - из нержавеющей хромоникелевой стали, крепятся на боковых рейках |  |  | 2 шт |
|  |  | 6 |  | Плечевая боковая поддержка | Простая опора для плеча (парная, для левого и правого плеча, с квадратными универсальными подушками) |  |  | 2 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Изделие предназначено для работы в закрытых помещениях. Требуемые климатические условия: температура от +10 до +40°C, допустимое изменение окружающей температуры в течение 8 ч не более 20°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление от 700 до 1060 гПа. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования. Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |

Председатель тендерной комиссии                                                                                                          Базарбеков Е.Н.